附件：

广元市疾病预防控制中心

水质检测项目设备清单及参数表

- 设备分包清单：共计287万

1.第一包：101万

| 序号 | 仪器名称 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双泵离子色谱仪 | 套 | 1 | 通过进口产品政府采购审核允许进口产品 参与本次项目采购 |
| 2 | 固相萃取仪 | 套 | 1 |  |

2.第二包：100万

| 序号 | 仪器名称 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两虫检测系统 | 套 | 1 | 通过进口产品政府采购审核允许进口产 品参与本次项目采购 |

3.第三包：86万

| 序号 | 仪器名称 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柱后衍生装置 | 套 | 1 |  |
| 2 | 高速冷冻离心机 | 套 | 1 |  |
| 3 | 氮吹仪 | 套 | 1 |  |
| 4 | 液相色谱仪用阳、阴离子交换柱及保护柱 | 套 | 1 |  |
| 5 | 吹脱-捕集装置 | 套 | 1 | 通过进口产品政府采购审核允许进口产 品参与本次项目采购 |
| 6 | 标准物质及试剂耗材 | 批 | 1 |  |

- 项目名称、技术规格和配置要求、数量

| 第一包 |
| --- |
| 项目名称 | 技术规格和配置要求 | 数量 |
| 双泵离子色谱仪 | 1. 应用范围：适用于样品中常规阴离子、溴酸盐和有机酸等的分析。 2. 技术要求 2.1所有的流路均采用PEEK材料，须包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路。具有泵、温控电导检测器和实时系统控制软件，可升级为在线自动梯度淋洗系统。 2.2泵：化学惰性的非金属无阻尼泵头，PEEK管路,适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。 2.2.1流速范围：0.00～4.50 mL/min或更广，步进0.01 mL/min 2.2.2最大压力：(31 Mpa(4500 psi) 2.2.3流速最大误差：＜0.1% 2.2.4流量精密度：＜0.1% 2.2.5 压力脉冲：小于系统压力的1.0% ※2.3 电导检测器： 2.3.1必须与连续自动再生膜抑制器连接，降低溶剂的背景，提高仪器的信噪比。 2.3.2 类型：数字信号控制 2.3.3 温度补偿功能：须具有温度补偿功能 2.3.4 电导池体积：<1.0 uL 2.3.5 全程信号输出范围：≥0-10000 uS 2.3.6 检测器分辨率：＜0.003 nS 2.3.7 检测器耐受最大压力：＞8 MPa 2.3.8 检测器采集频率：100 Hz ※2.4 原厂生产阴离子连续自动再生微膜抑制器1 套，同时具备电解抑制和化学抑制功能。 2.5 原厂生产的高容量阴离子分离柱及保护柱 1套，色谱柱须采用聚合物基质，耐受pH 0-14的工作范围，可耐受3000 psi以上压力，100%兼容反相试剂,柱交换量220 ueq/根以上，使用强酸强碱淋洗液，可一次进样完成常规阴离子、溴酸盐和有机酸等的分析。 ※2.6 柱温箱（原装内置） 2.6.1 操作温度：环境+5℃～60℃ 2.6.2 温度稳定度：+/-0.5℃ 2.6.3 温度精度：+/-0.5℃ 2.7 软件: 2.7.1操作系统:可兼容Windows XP、windows Vista和windows 7系统。 2.7.2色谱控制分析工作站:通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输,可编制分析方式和顺序。 2.7.3可自动进行快速数据采集和后处理. 2.7.4可提供适时分析条件参数和分析结果 2.7.5 可兼容第三方仪器，可升级至网络版软件，操控包括气相色谱，液相色谱，质谱等第三方仪器公司仪器。 2.8 触控面板 具有液晶显示屏，并可通过液晶屏或者按键对仪器进行开关泵、流速调整等基本操作。 ※2.9 在线淋洗液自动发生器：利用去离子水作为水源，在线电解产生高纯度无污染的梯度或等度淋洗液，减小基线漂移，提高保留时间的稳定性和分离度，并保证连续运行时良好的重现性。在线淋洗液发生器须耐浓酸和浓碱。（仪器中标商须提供淋洗液发生器产生梯度的专利文件，如国标、行标等）。 2.9.1 控制浓度:0.1～100 mM 2.9.2 流速:0.10～ 3.0 mL/min 2.9.3 最大操作压力:3000psi 2.9.4必须能在线生成高纯度连续线性梯度OH-淋洗液 ※2.10自动进样器：用于自动完成大量离子色谱分析样品的上样过程，可减少人为操作步骤，节省人力和时间。 2.10.1 ≥50位进样瓶物理位置的自动进样器，不以顺序进样位置代替。 2.10.2进样体积：0.1～5.0mL。 2.10.3上样速度：0.1～5.0 ml/min。 2.10.4软件控制：通过色谱工作站进行完全控制，可每个样品瓶多次进样。 3.技术和售后服务： 3.1 仪器在调试通过后必须有24个月的保修期。 3.2制造商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供的服务包括：今后所需备用零件及消耗品，免费提供仪器设备的软件升级。 4.商用台式电脑及打印机: 各配1台, 微机配置为Intel平台 3GHz处理器或更高配置, 4GRAM内存,500 GB 硬盘, DVD-RW,19"LED彩色显示器;随机附正版中文 Windows 7操作系统或最新配置，A4黑/白激光打印机。 5．其它： 按以上部分中要求的所有标准配置，设备正常运转必需的所有标准附件/消耗品/标准维护工具/部件均应包含在投标价格中。 | 1套 |
| 固相萃取仪 | （一）技术参数 ※1.可自动完成固相萃取的柱活化、上样、吹干、淋洗、洗脱收集全过程； ※2.可同时自动处理＞5个样品，每个通道可独立工作，无需外置主机对通道进行操控； 3.需采用＞5个样品泵，实现多通道的同时上样，上样泵和溶剂泵需分开； 4.上样体积：20mL～16L或更广； 5.采用正压上样技术，以提高上样的重复性； 6.可通过泵来控制上样流速； ※7.上样流速：1.0-50mL/min或更广； 8.上样精度：2.5% ，可选择样品瓶架确保样品抽吸干净； ※9.需采用独立的注射泵进行溶剂输送，以区分有机溶剂和水相，避免因有机溶剂的残留造成的样品回收率降低的发生； ※10.具有自动控制流速、自动压力保护和自动停泵功能； 11.气压输入：最大100psi（6.9bar）；气压输出：0-20psi（1.4bar）； ※12.有≥5种有机溶剂可供活化、淋洗时选择； ※13.需同时具有柱/膜两种萃取方式：柱萃取可以采用1ml，3ml和6ml萃取小柱；膜萃取可采用47mmSPE萃取膜；且一台主机可同时兼容柱萃取和膜萃取； 14.具有串柱功能；具有多步萃取功能； 15.废液分离：可将水相废液和有机废液分开收集； 16.内置有机溶剂排风扇，无需使用通风橱。 17软件：内置仪器诊断程序，可以储存≥24种方法；可通过仪器与电脑相连，实现程序的调用。 （二）配置： 设备配置须含AutoTrace 280 大体积自动SPE（6mL柱式萃取）,AutoTrace 280 大体积自动SPE（3mL、6mL柱式萃取）1套,1mL柱柱塞组件6套,15mL锥形管洗脱收集架1个,AutoTrace 280 样品架2个,15mL锥形管（12根/每包）5包,1L溶剂瓶5个,AutoTrace 280, 柱式预防性维护套件1套,3mL O型圈套件2套,C18 1mL萃取小柱，（ 100/盒）2盒,C18 6mL萃取小柱，（ 30/盒）5盒,C18 3mL萃取小柱，（ 30/盒）5盒。 商用台式计算机及打印机: 各配1台。计算机配置为Intel平台 3GHz处理器或更高配置, 2GRAM内存,500 GB 硬盘, DVD-RW,19"LED彩色显示器;中文 Windows XP操作系统或最新配置；打印机为A4黑/白激光打印机。 按以上部分中要求的所有标准配置，设备正常运转必需的所有标准附件/消耗品/标准维护工具/部件均应包含在投标价格中。 | 1套 |
| 第二包 |
| 项目名称 | 技术规格和配置要求 | 数量 |
| 两虫检测系统 | 1.总体要求： 符合国标《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006；GB/T 5750.5-2006 《生活饮用水标准检验方法》；平均回收率（过滤/淘洗，磁珠分离，染色）：大于30%；过滤/淘洗回收率：60-90%，稳定大于70%；相对标准差：小于20%（需提供验收报告文件予以证明）；水样处理量：1000L自来水；50L水源水；可处理水样最大浊度：>50NTU；滤器取样：可处理高浊度源水。 2.技术参数 2.1淘洗装置： ※全自动快速淘洗，对收集样品应用压缩空气与缓冲液的反向冲洗，每个样的淘洗次数为8次，淘洗更充分回收率最高。 总回收率（过滤/淘洗，免疫磁分离，染色）： 大于35%； 过滤/淘洗步骤回收率：大于70%； 相对标准差：小于20%； 水样处理量：1000L自来水，50L水源水； 滤器取样耐受压力：8bar； 取样流速：4L/min； 可处理水样浊度：>50NTU； 淘洗时间：2分钟； 淘洗压力：大于4bar，15升压缩空气。 最小输入压力：4.5bar（65磅/平方英寸）； 最大输入压力：10.3bar（150磅/平方英寸）； 工作压力：5-8bar（72.5-116磅/平方英寸）； 输出功率：100-240VAC，47-63Hz； 输出4.2-5.0A，24VDC； 过滤模块结构要求： 包括79个多孔网状泡沫层，两种不同规格：40个大泡沫层，外径55mm，内径18mm；39个小泡沫层，外径40mm，内径18mm。厚度均为10mm，交互叠放在两个平板之间，将泡沫层由790mm压缩至30mm，螺栓固定。 2.2空气压缩机技术参数：至少0.4MPa以上压力，15L压缩空气。 2.3蠕动泵基本参数：适用电源：AC 220V±15% 50Hz/60Hz ；消耗功率：＜400W；泵头适用软管：73#；流量范围：0.6-8L/分。 2.4离心机技术参数：应满足国标两虫检测技术要求。电源供应：AC 220V/10A/50Hz，速度设定范围：100～3800rpm，RCF设定范围：10～3320g，时间设定范围：0～99分59秒，其它功能：升降速可调节，环境要求：室温：10℃～40℃。 ※2.5免疫磁分离设备技术参数：转速：0-40RPM，预设转速：18RPM，操作温度：4-37℃。 2.6磁力搅拌器:最大搅拌量:>10L，电源:AC220V±10%50Hz。 2.7研究级 荧光显微镜：支持明场（BF）、微分干涉（DIC）、荧光（FL）等观察。光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。全自动智能光源管理功能，透射光强随物镜转换自动记忆；色温自动 系统，调节光亮度时色温恒定控制于3200K无变化，无须人工干预；调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米。观察镜筒：宽视野三目镜筒。照明装置：内置透射光柯勒照明器，12V100W卤素灯，光强预调开关，内置式滤色镜（日光平衡滤色片、ND25、ND6），左右手均可操作。物镜：万能平场半复消色差相差物镜10X 40X 100X。载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗 性陶瓷覆盖层载物台。目镜：10X宽视野目镜。物镜转换器：六孔DIC专用物镜转换器。聚光镜：≥8孔万能聚光镜，可完成DIC、BF、DF。微分干涉系统：20X、40X、100X物镜的DIC环板。暗场系统：暗场环板。荧光系统：≥8孔位编码式激发镜转换器；12V100W超高压汞灯。同品牌科研CCD套装，专业数码冷CCD,1200万像素。 镜检辅助设备：井形玻片1盒（100片/盒）、玻璃盖玻片22×50mm（100片/盒）1盒、紫外线防护镜2副、平头镊子2把、12V100W长寿命卤素灯3只。显微图像拍摄及分析软件，带手动离线测量，分析，增强标注模块，典型功能包括直线距离测量，曲线距离测量，面积，角度，计数；数据直接输出到Excel；软件可控制显微镜所有电动功能，并可存储观察参数并还原，保证实验重复性；商用 机，其配置不低于：CPU双核3G或以上；内存4G或以上；网卡100/1000M；正版Windows(32/64bit)；带刻录DVD光驱；22”液晶显示器；USB2.0，32GB闪存2个；彩色激光打印机：分辨率600X600dpi。 2.8单道可调移液器(0.5-10ul/10-100ul/100-1000ul各一支)；3种规格移液器头各500只，移液器架一个。 3.配置： 全套标准配置，含过滤及快速淘洗装置及配件1套，浓缩及磁分离装置及配件一套，染色及荧光检测装置及配件1套，具体配置如下： 3.1 FM xpress取样套件一套，包括快速液体流出装置主体和快速连接装置干体以及连接两个装置的连接器一套。.快速法滤器带接口一套， 滤芯10个，滤芯开启工具一套。 3.2 蠕动泵一台。配BZ35泵头，配73号管，流量 1L-5L。 3.3 73号TYGON LFL泵管数米，规格：内径9.5mm,壁厚mm 3.2。 3.4 磁粒搅拌器一台，可处理10L水，大玻璃瓶1个（10L）。 3.5快速淘洗装置系统一套；软管套件一套；缓冲液瓶1个；分流调节器装配套件一套；空气压缩机一台；包括电源，两本操作手册以及维修开启工具一套。 3.6 离心机一台，包括500毫升锥形离心瓶适配器及各型离心管50支。 3.7两虫磁珠分选试剂盒2盒（10TEST/盒）。 3.8 MPC-1 MPC-S磁极一套，MPC-1(120.01)匹配10毫升试管的磁粒浓缩器；MPC-S (120.20) 匹配微离心管的磁粒浓缩器（20微升–2毫升）； Dynal MX1 混合器混合器一台； Dynal L10 试管：Dynal L10 (740.03)、（6×125mm 型试管，有60×10mm的平壁磁分离面积）、5个/包。 3.9 迷你型涡旋振荡混和器一台。 3.10 荧光抗体染色试剂：AQUA-GLO G/C荧光染色试剂可检 75个样(异硫氰酸荧光素)含阳性对照；井形玻片1盒（100片/盒）、玻璃盖玻片22×50mm（100片/盒）1盒、紫外线防护镜2副、平头镊子2把。 3.11 G/C质控标样：Easy seed 10个/盒一盒。 ※3.12 正置荧光显微镜一台：应满足使用者所提技术要求 3.13 商用台式机及彩色激光打印机各1台，其配置不低于：CPU双核3G或以上；内存4G或以上；网卡100/1000M；随机附正版Windows 7操作系统(32/64bit)；带刻录DVD光驱；22”液晶显示器；USB2.0，32GB闪存2个；A4幅面彩色激光打印机1台：分辨率不小于600X600dpi。 按以上部分中要求的所有标准配置，设备正常运转必需的所有标准附件/消耗品/标准维护工具/部件均应包含在投标价格中。 | 1 |
| 第三包 |
| 项目名称 | 技术规格和配置要求 | 数量 |
| 柱后衍生装置 | （一）技术参数 1.REAGENT PUMPS(试剂泵)； ※2.真正无脉冲式注射泵； 3.完全惰性材料制成的流路； 4.最大操作压力500psi； 5.可编程流动速率,流速范围：50ul ～1500ul/分钟； 6.活塞自动清洗,无需检查阀门。 7.REACTOR（反应器） 8.可将反应物从高于室温5℃加热到130℃ 9.加热线圈更换更容易 ※10.反应物容量范围：0.1ml 到3ml ※11.在130°C 状态下，反应线圈承受的内部最大压力为42bar(600psi) 过热保护装置防止温度达到150°C 时对产品造成的损坏。 12.SAFEGUARDS（预防措施）: 管内单向阀：当HPLC 压力降低时，可防止试剂回流到柱内。 为防止色谱柱和试剂免受污染，需定期更换过滤器。 13.柱后系统的过压保护:在36bar(500psi)开启的预调整减压阀防止柱后反应管道的断裂。 14.背压调节器:将泄放口的压力调至为7bar(100psi),防止煮沸时产生的沉淀物与检测噪音。 （二）配置 货号 产品名称 规格 数量 1153-1052柱后衍生仪 1套 0352-0002氨基甲酸酯试剂包 1套 825040 氨基甲酸酯分析柱 250*4.0mm 1支 18ECG001氨基甲酸酯保护柱 含三个柱芯 1套 cb130 氨基甲酸酯水解试剂 950ml/瓶，4瓶/包 1包 cb910 OPA稀释剂 950ml/瓶，4瓶/包 1包 O120 邻苯二甲醛 5g/瓶 1瓶 3700-2000衍生剂 Thiofluor™，10g/瓶 1瓶 1700-0132样品储存溶液 250ML/瓶 1瓶 0101-0002使用手册（中文） 1本 0352-0010草甘膦试剂包 1套 1954150 草甘膦分析柱（带草甘膦测试标样 1700-0080） 4.0 x 150 mm 1支 1953020 草甘膦保护柱 3.0 x 20 mm 1套 K200 草甘膦稀释剂 950 mL /瓶 ，4瓶/包 1包 RG019 草甘膦色谱柱老化试剂 950 mL 1包 GA104 草苷磷OPA稀释剂 950 mL /瓶 ，4瓶/包 1瓶 GA116 草甘膦次氯酸盐稀释液 950 mL /瓶 ，4瓶/包 1瓶 O120 衍生化试剂 5g/瓶 1瓶 3700-2000 二巯基乙醇 Thiofluor™，10g/瓶 1瓶 1700-0140 修复试剂 250ML/瓶 1瓶 | 1套 |
| 高速冷冻离心机 | 高速冷冻离心机1台 （一）技术参数 1.微机控制，触摸面板，数码管（LED）或大屏幕液晶显示（LCD）（用户选配），交流变频电机，无碳粉污染，制冷压缩机机组。 2.具有转子自动识别、防止超速使用。 3.具有电子门锁、提高操作安全性。 4.具有10种程序存储功能。 5.具有快速升速，快速降速功能，最快升速时间为20秒，最快降速时间为18秒，可以选择不同的升降速时间。 6.自动计算RCF值。 7.既能高速离心，又能低速大容量离心，一机多功能。 ※8.最高转速 20000r/min 9.总功率 1.5kw 10.最大相对离心力 29200xg 11.最大容量 4×750ml 12.整机噪声 ＜65dB(A) 13.转速精度 ±50r/min ※14.温度设定范围 -20℃~+40℃ 15.温控精度 ±1.5℃ 16.最短升/降速时间 20s/18s 17.门锁类型 电子门锁 18.定时范围 0～ 9h 59min 19.离心腔直径 420mm 20.电机 交流变频电机 21.显示屏 液晶屏/数码屏 22.制冷系统 无氟制冷（R22） 23.腔内相对温度 -20℃~+40℃ 24.转子识别 全自动转头识别系统 25.驱动方式 直接驱动 （二）配置： 转子编号 最高转速 最大相对离心力(×g) 容量 1号角转子 20500r/min 29200xg 12×1.5/2.2ml 4号角转子 13000 r/min 17940xg 6×50ml 6号方形吊篮转子4000 r/min 3040xg 四个吊篮适配器4×10×15ml 9号角转子 10000 r/min 11960xg 6×100ml | 1套 |
| 氮吹仪 | 氮吹仪1台 1.最多可选同步浓缩48 个样品； ※2.各路均可以电磁阀、阀堵控制开通路数； 3.氮气流量、压力可调并实时显示； 4.透明窗可视样品的浓缩过程； 5.使用PTC 加热元件，水浴均匀且运行可靠； 6.试管支品种多，适用各种试管尺寸； 7.带有气体排除设计，通过软管道排除水蒸气及被蒸发的液体； ※8.选用先进的光导纤维传感器控制样品1mL、0.5mL，近干、自动关断并报警； 9.数显定时无需工作人员看管； ※10.水浴加热孔数 24孔； ※11. 吹气针须自动升降。 | 1套 |
| 液相色谱仪用阳、阴离子交换柱及保护柱 | 1.保护柱 ※Promosil 系列 保护柱套 2.1×10mm 1支 4.6×10mm 1支 2.保护柱芯 C18（5um 100A 2.1 ）1包（4个） C8（5um 100A 4.6）1包（4个） | 1套 |
| 吹脱-捕集装置 | （一）、技术要求及参数 1.吹扫捕集仪主机 1.1 运行环境 1.1.1电源要求：220/240 VAC ± 5%, 50/60 Hz； 1.1.2运行温度：10℃～30℃； 1.1.3相对湿度：10～90％； 1.1.4载气要求：压力50～100psig、纯度99.999％的氦气(He)或氮气(N2)； ※1.1.5能与安捷仑的GC和GC-MS相配套。 1.2 循环时间 循环时间≤25分钟，包括吹扫、解析、烘焙和冷却全过程 1.3捕集阱加热 温控范围：室温～350℃ ※1.4捕集阱冷却 捕集阱温度由225℃冷却至室温，时间＜90秒 1.5 U型冷凝扩展腔 1.5.1采用专利U型捕集阱技术，提供极佳的波谱峰型。 ※1.5.2可有效去除捕集阱98％以上的水汽，且极性化合物不受影响。 1.6捕集阱 不锈钢材质 1.7最大采样浓度 1ppm ※1.8电磁阀控制 24V直流电马达驱动的6通电磁阀，温控范围：室温～300℃ ※1.9玻璃吹扫管 标准配置：5ml吹扫管；可选配25ml吹扫管，5ml或25ml进样针，或25ml一次性进样试管 ※1.10电子流量控制 在吹扫、干吹和烘焙模式下，流量控制范围：5～500ml/min ※1.11电子电压监测 具有泄漏自检和过压监测功能 2、液体自动进样器 2.1 样品瓶尺寸 40ml样品瓶（瓶盖），特氟隆/硅胶垫片 2.2 样品盘位 ≧70个样品盘位 2.3 样品类型 饮用水和废水（水样中含有沉积物量，自瓶底向上至15mm处） ※2.4样品定量环 可更换样品定量环，分为5和25ml容量 2.5标注注射系统 4通阀，2ul注射量 ※2.6 内标注射精度 2ul，±10% ※2.7 内标注射能力 内标注入11ul/0.02min，或16ul/0.04min ※2.8 操作流程储存 最多可储存16种操作流程 2.9 高温清洗装置 装置可用90℃的清水清洗样品通道（包括取样针，转移线路和玻璃管等） 2.10清洗装置安装包 用于安装水槽装置，便于装置取水 2.11软件安装要求 软件运行于Windows7操作系统及其以上版本，通过RS-232接口及TCP/IP进行数据连接。 ※（二）、配置清单 序号 名称 数量 1 主机 1 2 液体自动进样器 1 3 工作站软件及配件包 1 4 安装工具包 1 5 40ml样品瓶 500 6 特氟隆/硅胶垫片 5000 7 提供与安捷仑和瓦里安的GC或GC-MS相配套的接口。 各1 8 高温清洗装置 1 9 清洗装置安装包 1 10 玻璃吹扫管5mL 5 11 玻璃吹扫管25mL 2 12 5mL、25mL进样针 各2 13 25mL一次性进样试管 10 14 固相萃取小柱 NH2 柱 500mg/3mL 200 15 固相萃取小柱活性炭柱 500mg/6mL 200 16 固相萃取小柱 C18 柱 500mg/6mL 300 17 固相萃取小柱 C18 柱 2g/12 mL 300 18 固相萃取小柱串联接口 100 商用台工计算机及打印机: 各配1台, 计算机配置为Intel平台 3GHz处理器或更高配置, 4GRAM内存,500 GB 硬盘, DVD-RW,19"LED彩色显示器;随机附正版中文 Windows 7操作系统或最新配置，打印机为A4黑/白激光打印机。 按以上部分中要求的所有标准配置，设备正常运转必需的所有标准附件/消耗品/标准维护工具/部件均应包含在投标价格中。 | 1套 |
| 标准物质及试剂耗材 | ※（一）IKA 配套蒸发瓶和分歧管：NS 29/32, 50 ml，配12个，NS 29/32 6支，配1个。 ※（二）单道及多道移液器：L8-200XLS+ 20–200 μL配1支及配套吸头2盒， L-STARTXLS 17011791 移液器套装并配套吸头4盒。单道手动可调式移液器（5-50μl、 50-200μl、200-1000μl、1000-5000μl）各2支，匹配吸头各2 袋。 （三）标准物质：配以下国家标准物质各1套。含砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、锑、钡、铍、硼、钼、镍、银、铊、氯化氰 、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、三氯乙酸、三氯乙醛、2,4,6-三氯酚、三溴甲烷、七氯、五氯酚、六六六、六氯苯、乐果、对硫磷、灭草松、甲基对硫磷、百菌清、呋喃丹、林丹、毒死蜱、草甘膦、敌敌畏、莠去津、溴氰菊酯、2,4-滴、滴滴涕、、乙苯、二甲苯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯乙烯、三氯苯、六氯丁二烯、丙烯酰胺、四氯乙烯、甲苯、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、环氧氯丙烷、苯、苯乙烯、苯并(a)芘、氯乙烯、氯苯、氨氮、硫化物、钠、砷、氟化物、硝酸盐。 （四）UPS不间断电源1台，其技术要求为： UPS类型：在线式 ※额定功率：6KVA 电池类型：外接电池 ※电池：12v 38A 16支 匹配电池箱 后备时间：>60min 输入输出参数 输入电压范围：120-275V 输入频率范围：46- 54Hz 输出电压范围：220（1±1%）V 输出频率范围：50×(1±0.1%）Hz （五）试剂保存箱4台 ※温度控制范围：2～8℃ ※体积：≥260L 安全系统 完善的报警系统，有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、远程报警、电源故障报警、制冷系统故障报警 内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警72小时，人性化设计 多层搁架设计，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间 安全门锁设计，防止随意开启 大屏幕数字温度显示，便于观察 宽电压带，适合电压不稳定地区 适合环境温度10℃～32℃，湿度60％以下地区使用•发泡箱体，透明真空钢化玻璃门，止动脚轮方便使用 内设照明灯 翅片式蒸发器，提高降温速度 人性化设计，可靠便利温度控制 微电脑控制，数字温度显示，调整增量为0.1℃ ※风冷系统，箱内温度波动范围±3℃，可通过调整设定温度使箱内温度恒定。 （六）氮气发生器1台 仪器要求： 1、采用单片机智能控制，方式灵活，全中文人机交互界面，可设定工作时间，可显示流量、纯度。 2、采用双塔变压吸附，优化控制算法，制氮效率高。 3、选用优质专用制氮分子筛：吸附容量大，抗压性能高，使用寿命长。 4、采用独特的填压技术：使分子筛不易粉化，有效延长寿命。 5、内置无油压缩机，使用可靠，有效保证氮气纯度。 6、采用双罐缓冲，保证氮气输出压力的稳定性，并实现开机即输出高纯度氮气。 7、交换塔、储气罐等关键部件采用均优质不锈钢材料制成，坚固耐用。 8、内置两级气水分离器、两级稳压阀，使整机性能更优。 9、内置超压安全保护装置、过载保护装置，确保万无一失。 10、系统内置故障诊断模式，便于使用维护 主要技术参数： ※1、氮气纯度： 99.9% - 99.99% ※2、氮气流量： 0-5L/min 3、输出压力： 0-0.4Mpa 4、供电电源： 220V±10% 50HZ | 1批 |

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 35分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为最高分35分。其他投标人的报价分按以下公式计算：报价得分=（评标基准价／投标报价）×35。 |  |
| 2 | 技术参数、功能、配置要求等 | 50分 | 技术参数或功能或配置要求完全符合招标文件要求没有负偏离的记45分。正偏离一项加1分，最多加5分，一般条款每负偏离一项扣1分，“*”号条款每负偏离一项扣3分，直至扣完为止。 | 供应商须提供 真实有效的证 明材料 |
| 3 | 业绩 | 3 | 投标人三年内所投设备业绩：合同金额累计在100万元及以上至200万元以下的得1分； 200万元及以上至500万元以下的得2分； 500万元及以上的得3分。 | 以销售合同或中 标通知书复印件 为准，原件备查。 |
| 4 | 财务状况 | 2 | 根据对投标人2012会计年度财务状况进行综合分析比较评分：优，得2分；良，得1分；一般，得0.5分；亏损，得0分。（说明：提供2011、2012会计年度经审计的财务报表和审计报告复印件，原件备查；） | 以会计师事 务所审计报告为准. |
| 5 | 售后服务 | 8分 | 完全满足招标售后服务要求的得3分；售后服务优于招标要求的，每一项加1分，最多加3分。生产厂家在成都有维修站（需提供分公司工商注册资料）及专职维修和应用支持工程师负责售后服务（提供相关证明）的记2分，否则记0分。 |  |
| 6 | 投标文件的规范性 | 2分 | 投标文件编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的记2分；投标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，记0分。 |  |

评分标准