2013年国家重点生态功能区转移支付广元市环境监测能力建设项目表

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三重四极杆液相色谱串联质谱联用仪 （液相色谱质谱仪） | 用于形成《地表水环境质量标准》109项中有关项目的分析能力，如微囊藻毒素-LR、丙烯酰胺、苯胺、联苯胺、丁基黄原酸、甲萘威、阿特拉津、苦味酸、五氯酚、2.4-二氯苯酚、2.4.6-三氯苯酚等项目分析 | *为了保证产品及售后服务质量，此产品需要生产厂家或中国总代理针对本项目的授权书原件。为保证产品质量，对三重四级杆液质联用仪，投标商提供彩色资料必须加盖制造厂家或中国总代理公章。 投标人对中国质检总局进口计量器具型式审查目录内的需提供CPA认证证书或免于型式批准证书。 *本仪器设备配置必须包括满足测试饮用水中微囊藻毒素-LR、丙烯酰胺、苯胺、联苯胺、丁基黄原酸、甲萘威、阿特拉津、苦味酸、五氯酚、2.4-二氯苯酚、2.4.6-三氯苯酚等物质分析项目要求的所有配件、耗材，使采购方形成集中式生活饮用水地表水源地特定项目的分析能力，如有缺项，中标供应商应予配齐。 如产品为进口三重四极杆液相色谱串联质谱联用仪，则要求整机为原装进口（包括质谱主机，超高效液相主机，电脑）。 *厂家及供应商应承诺保证配合采购方完成测试饮用水中微囊藻毒素-LR、丙烯酰胺、苯胺、联苯胺、丁基黄原酸、甲萘威、阿特拉津、苦味酸、五氯酚、2.4-二氯苯酚、2.4.6-三氯苯酚等物质分析项目的方法验证，使采购方形成集中式生活饮用水地表水源地特定项目的分析能力，方法验证工作完成才能被视为仪器设备验收工作的结束。 仪器技术指标及配置如下： 一.功能要求 高灵敏度液相色谱串联质谱联用仪（LC/MS/MS），用于土壤，水样及其它类型样品中的农残、兽残。环境污染物等目标物的含量测定。 二.技术指标要求 1、仪器生产厂家应具有多年的串联四级杆液质联用仪生产历史，具有稳定的技术，可确保仪器的稳定性。 *2、ESI离子源流量范围：最大3ml/min；APCI离子源流量范围：最大3ml/min；流量范围必须是在不分流的情况下达到3ml/min。 3、雾化气：零级空气或氮气 *4、离子源内至少两路加热雾化气，确保离子化充分,辅助加热气温度最大可达750℃以上。 5、离子源更换，即插即用设计，无须额外工具5min内更换到另一个离子源。 6、离子源内必须配专门的负压排气口，同时连接有专门的排气泵。该设计必须为原厂设计，而非改造。 *7、离子源接口部分（Interface）：离子传输通道为锥孔设计,维护方便,具有高抗污染能力,而非毛细管设计。 8、质量分析器：串联四极杆 *9、质量范围： 最小可达6m/z,最高可分析至少2980 m/z以上。 *10、扫描速度：至少可到22000amu/sec。 11、质量稳定性：0.1amu/24h。 12、质量精度：全质量范围0.01%。 *13、检测器：脉冲计数模式电子倍增器。 14、更换离子源不放真空 15、ESI灵敏度：200fg利血平直接进样，MRM离子对为m/z609与195，分辨率设置为0.6-0.8 amu（FWHH），信噪比为S/N＞2000：1； APCI灵敏度：200fg利血平直接进样，MRM离子对为m/z609与195，分辨率设置为0.6-0.8 amu（FWHH），信噪比为S/N＞2000：1 16、动态范围：5×106； 17、定量重现性:5ppb和50ppb胆固醇进样6次，RSD＜1%。； 18、扫描方式：母离子扫描，子离子扫描，中性丢失扫描，MRM扫描； 混合扫描(Mixed Scan Mode): 一次进样完成上述所有扫描模式 *19、要求除标准英文界面软件外，配置原厂中文操作平台，可在该平台下直接运行程序，并获得分析报告； *20、Q2采用线性离子加速技术,碰撞气只用氮气，碰撞池内压力大于7.6mtorr，以确保最佳的离子聚焦效果； 21、质谱系统控制，数据采集和处理软件； *21.1质谱工作站软件除了可直接控制质谱仪外，还可以直接通过该软件控制以下各大厂家的主流液相色谱，必须包括Agilent 的1260，1290，Shimadzu 的20A，30A，AB公司ULTRA LC100型和Dionex 的U3000等。方便根据实验室需要与现有液相和以后增配的液相联机使用，保证资源优化。 21.2基于windows系统的质谱软件系统，界面友好，易于使用，并包含下列功能： 快速扫描设定；可选全扫描（MS）或CID/MS扫描方式，便于获得分子离子和结构信息； 子离子扫描；母离子扫描和中性丢失扫描； *22可用于离子型化合物如溴酸盐/高氯酸盐/卤代乙酸的定量分析。要求质谱工作站软件可直接控制离子色谱和质谱仪。 23、液相色谱部分的技术指标要求: 23.1、输液单元（二元高压梯度系统） *23.1.1、流速范围：最大流速至少可达5.0ml/min 23.1.2、流速精度：<0.07%RSD *23.1.3、泵最大耐压：≥18000psi或124MPa *23.1.4要求必须为两套单独的泵头组成二元高压梯度泵，且配有溶剂选择阀，可方便的在四种溶剂中选择2种溶剂进行梯度混合。 23.2、柱温箱 23.2.1、温度控制范围：（10-80℃） *23.2.2、容量：可同时放置和使用至少5根300mm的柱子 23.3、自动进样器： 23.3.1、进样精度：<0.5%RSD 23.3.2、进样方式： 全量进样, 进样量可变式 23.3.3、至少100位 *三.系统配置 1、质谱系统: 三重四级杆串联质谱仪主机1台，含独立的ESI和APCI离子源；其他为控制软件系统（含HP1108激光打印机，仪器操作软件，定量分析软件，office软件等），机械泵，注射泵，中文操作平台软件（要求操作步骤简单，可自行建立方法），Dell商用工作站级电脑（配置要求至少达到：双核CPU，4G内存，1000G硬盘，DVD光驱，22寸宽屏显示器，USB扩展槽），二级质谱谱库（应包括农残、兽残，毒物、滥用药物、环境污染物等，数量不少于1500种，并且用户可根据自己的要求进行添加新物质），ESI喷针8根，APCI喷针2根，泵油4瓶，空气过滤网10个；安装标准品，质谱维护工具包等。 2、超高效液相色谱系统:二元高压梯度泵（泵单元：要求为高精度二元输液泵（耐压130MPa），高效混合器（耐压130MPa），在线脱气机，溶剂选择阀各1）；自动进样器（至少100位自动进样器，耐压130MPa）1台，1.5mL,100pcs/set 样品瓶，流动箱瓶托盘各1，流动相瓶（1000mL，5个））；系统控制器；柱温箱（色谱柱恒温箱）；色谱柱4套(C18色谱柱1套3um, Columns 2.1 x 100mm规格；C8色谱柱1套3 um, 75 x 2.0mm规格；HILIC色谱柱1套 3um 2.1X 100mm（强极性柱）；HSS T3色谱柱1套，100*2.1mm，1.7um规格），色谱柱接头8个。 3、配套设备: UPS电源10KVA（延时1小时）1台；氮气发生器1台（要求配有除水装置）；进口甲醇和乙腈各1瓶（4L）；配套微囊藻毒素-LR、丙烯酰胺、苯胺、联苯胺、丁基黄原酸、甲萘威、阿特拉津、苦味酸、五氯酚、2.4-二氯苯酚、2.4.6-三氯苯酚等11种饮用水分析项目的标准物质各1份；中英文仪器说明书，中文测试方法相关资料，国家计量部门检定证书等各一份。 四. 售后服务要求 *1、本仪器整机保修一年，仪器关键部件如泵（机械泵及分子涡轮泵等）、离子源、电子倍增器、Q0四级杆、液相、氮气发生器等保修期为2年；保修期内零部件更换及维修服务免费。 2、仪器生产厂家在四川地区有维修服务（服务网点），并有专职维修工程师，接到维修要求后12小时响应，24小时内到达用户现场维修。 3、本套系统包括国内培训中心培训名额2名（3天以上），维修工程师安装及培训用户不低于4天，应用工程师现场培训用户不低于4天。 4、承诺终身提供技术支持和维修服务。 注：带“*”号是实质性要求，不能有负偏离。 | 1 | 已做进口论证，允许采购进口产品 |

评分标准：

综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价55% | 55分 | 以本次最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×55%×100 |  |
| 2 | 技术指标 和配置25% | 25分 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得20分；技术指标和配置高于招标要求并体现出产品的质量和性能更优的，一项加1分，最多加5分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项扣1分，最多扣10分。 |  |
| 3 | 信誉5% | 5分 | 产品获得中国名牌或优质产品称号得1分；制造厂家获得ISO9001质量管理体系认证得1分；制造厂家获得ISO14001环境管理体系认证得1分；提供UL认证得1分；提供CE认证得1分。 | 以国家行业管理机构、其他权威机构有效证书为准 |
| 4 | 业绩3% | 3分 | 以同类产品近两年的销售业绩计算，销售金额在400万元（不包含400万元）以下的得1分；400万元—500万元（包含400万元、500万元）得2分，500万元（不包含500万元）以上得3分。 | 以销售合同为准 |
| 5 | 财务状况3% | 3分 | 以投标人近两年的财务报表进行评价，财务状况良好的得3分；一般的得2分；差的不得分。 | 财务报表应经会计师事务所审计 |
| 6 | 售后服务7% | 7分 | 完全满足招标售后服务要求的得2分；售后服务优于招标要求的，如主动延长三包期限，延长免费上门维修服务期限，加快售后服务响应时间，提供优质本地化服务，提供额外培训及其他提高售后服务条件的每一项加1分，最多累积加5分。 |  |
| 7 | 投标文件的 规范性2% | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |