广元市环境监测站2013年省级环保专项资金标准化建设仪器设备采购

第一包

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动固相萃取仪 | 用于苯并芘、阿特拉津、苯胺类、 酚类等分析前处理， | *为保证售后服务，投标商必须提供制造厂家针对本项目的授权书原件。 一、仪器的配置和技术参数要求 1 系统配置要求 1.1仪器类型：全自动固相萃取仪 1.2 系统配置： 1.2.1 全自动固相萃取仪主机 1台 1.2.2 6通道在线浓缩模块 1套 1.2.3 6通道在线红外定容模块 1套 1.2.4 高精度连续上样泵 6个 1.2.5 高精度溶剂泵 1个 1.2.6 6ml SPE柱插杆 6根 1.2.7 500ml溶剂瓶套件 6套 1.2.8 1L样品瓶套件 6套 1.2.9 20ml带刻度红外定容收集管 12根； 1.2.10 6通道特制红外收集架 2个 1.2.11 固相萃取方法编辑软件1套 1.2.12 30支/盒C18固相萃取柱 1盒 1.2.13 专用U盘 1个 1.2.14 仪器说明书、前处理资料等 2 工作条件 2.1 工作温度: 10 - 40 C 2.2 湿度: 20 - 80 % 2.3 电源: 单相200-240 V, 50/60 Hz 3 技术规格及要求 3.1 功能要求：用于地下水、地表水、饮用水等液体样品中痕量有机物萃取和浓缩。尤其适合于萃取大体积液体样品中痕量有机污染物质。为气相、液相色谱或质谱仪器的样品前处理制备系统，能够达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》、GB 5749-2006《 生活饮用水卫生标准》中检测项目的要求。 *3.2 可实现从活化、萃取、吹干、淋洗、洗脱、浓缩、定容的自动化。 3.3 样品容量：同时自动处理至少6个样品。 3.4 样品泵和溶剂泵分开使用，防止交叉污染。 *3.5 样品泵必须采用陶瓷耐磨材料，且可实现连续上样，节约实验时间。 3.6 上样体积：10 mL~数升（10L以上）。 3.7 上样精度：小于等于1.6% 。 3.8 样品泵流速：1.0-95mL/min。 3.9 溶剂泵流速：0.5-95 mL/min。 *3.10具有叠机功能：具备独立氮吹管路，以在洗脱液浓缩时，可进行下一批样品的处理，从而缩短前处理时间。 3.11 气压输入：最大100psi（6.9bar）；气压输出：0-20psi（1.4bar） 3.12 淋洗和洗脱溶剂选择：五种。 3.13 适用固相萃取柱规格：1 mL、3 mL、6 mL，12mL。 3.14 具有串柱功能，可以两根SPE柱串联。 3.15 废液分离: 可将水性废液和有机废液分开收集。 3.16 与溶剂接触材料：不锈钢, Teflon, 和PEEK材料。 3.17具有氮气自动吹扫，在线干燥SPE柱功能。且采用单独外接氮气+三通阀切换，保证恒定流速和连续性，吹干效果好。 *3.18 整个系统必须采用完全密封设计，最大程度减少有机溶剂对工作人员健康的损害。 *3.19 内置6通道在线加热浓缩功能，固相萃取和浓缩定容功能为一体机。 3.19.1氮吹：采用氮气吹扫和加热来达到快速浓缩的功能。氮气为单独的气路进行浓缩。 3.19.2加热：加热模块的温度设定范围：室温—55℃。 3.19.3 排气：独立的强制排气负压功能加快浓缩速度。 3.19.4 具有可视窗，实验人员可以清楚观察浓缩腔内的情况，溶剂不会挥发到实验室造成污染。 *3.20应该满足全自动化设计理念，设计有专业的对应各通道红外定容功能，实现浓缩后自动定容。 4 软件 4.1全自动固相萃取仪不必由电脑在线控制，可在电脑上进行方法编辑通过U盘将方法转移到仪器上，并通过仪器控制面板进行方法调用。 4.2 图形化界面。专利的方法演示软件可以预先查看方法设置和仪器的运行状况。 4.3 软件具有方法编辑错误智能提醒功能，方便用户操作使用。 5 质保及备件供应：保证产品为全新原厂设备；合同签订后60天内到货；仪器在调试通过后提供保修服务，保修期一年；在保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，能更及时地为用户提供备品备件。 6 仪器培训：供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果由于仪器本身原因而在六十天内调试没有通过，供应商必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备。 7 技术服务：提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后24小时内响应，48小时内到现场维修。提供仪器设备详细的中文操作手册。 8 应用支持： 国内要有应用研发实验室，能够为用户在固相萃取技术的方法开发及优化方面提供支持及协助。 注：带“*”为本次招标实质性要求，不能有负偏离。 | 1 |  |

第二包

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 气相色谱仪 | 用于黄磷，有机磷，有机氯，微量有机硫项目分析 | *为了保证产品及售后服务质量，此产品需要生产厂家或中国总代理针对本项目的授权书原件。 投标人对中国质检总局进口计量器具型式审查目录内的需提供CPA认证证书或免于型式批准证书。 气相色谱仪. 1 整体机能. *1.1主机能够同时安装3个进样口和3个检测器，并能同时使用；. 1.2峰面积重现性：〈1%RSD；. 1.3保留时间重现性：〈0.008%或0.008分钟；. 2柱温箱. 2.1大容量柱温箱，能够安装3根色谱柱；. *2.2程序升温：23阶/24平台以上；. 2.3 降温速度：柱箱温度从400C降至50C，少于4.5min；. 2.4温度控制精度：≤0.1C；. 2.5操作温度：室温上4C -450℃；. 2.6柱温随室温变化精度：<0.01℃/℃；. 2.7温度设定值分辨率：1℃；. 2.8最大升温速率： 150℃/min 以上；. 3电子气路控制. 3.1流量控制重复性：≤0.5%；. *3.2 压力设定分辨率：≤0.001psi；. 3.3控制模式：恒压、恒流. 4进样口. 4.1惰性化分流/不分流毛细柱进样口. 4.1.1电子流量或压力控制；. 4.1.2温度范围： 50℃-450℃；以1℃步进调节；. *4.1.3设定范围：0-150psi,控制精度0.001 Psi；. 4.1.4 具有分流、不分流进样方式，最大分流流量≥500ml/min；. 4.2进样口启动开关软件同步控制；. 4.3整个进样口惰性化处理，防止样品吸附，提高灵敏度；. 5检测器. 5.1脉冲式火焰光度检测器（PFPD）. 5.2具有电子流量控制功能；. 5.3最高操作温度 ：450℃. 5.4检测限: S：≤1pg S/sec； P：≤100fg P/sec. 5.5线性动态的范围: S: ≥103； P: ≥104 ；. 6、分析工作站. 6.1最新原装正版工作站，全自动控制色谱的所有工作参数；. 6.2具有方便的预览、数据解析、报告制作等功能；. 6.3完全支持仪器的自检功能；. 7、配置要求. *7.1气相色谱仪主机：1台；能够全自动控制本站已有450GC的ECD检测器（要求电子流量控制）和8410自动进样器。. 7.2惰性分流不分流进样口：1套；. 7.3分流不分流进样口1套；. 7.4脉冲火焰光度检测器（PFPD）：1套；. 7.5 DELL电脑，具有与仪器相匹配的正版Microsoft Windows和Office操作系统，硬件不低于以下配置：20寸液晶显示器、500G以上硬盘，双核处理器、4G以上内存、DVD刻录；. 7.6品牌激光打印机。. 7.7仪器使用所需的氮气及相应减压设备，40l气罐。. 7.8 6KVA,稳压电源1套；. 7.9安装工具包 1套. 8、耗材. 8.1自动进样器用10 μL注射器：6支；. 8.2低流失进样隔垫(50个/包)：2包；. 8.3分流衬管：10支；. 8.4分流不分流进样口密封圈(25个/包)1包；. 8.5石墨垫圈(10个/包)：2包；. 8.6毛细管色谱柱安装螺母：3对；. 8.7色谱柱：. 8.7.1 弱极性色谱柱(30M×0.0.25mm)：1支；. 8.7.2中极性色谱柱(30M×0.25mm)：1支；. 8.7.3 极性色谱柱(30M×0.32mm)：1支；. 8.7.4 624色谱柱(30M×0.25mm)：1支；. 8.8 2mL进样样品瓶，带瓶盖和隔垫(100/包)：2包；. 9、其他要求. 9.1提供投标产品制造商盖章确认的宣传彩页（非彩色照片，须含技术参数）。. 9.2中英文仪器说明书等，国家计量部门检定证书等各一份。. | 1 | 已做进口论证 |
| 3 | UPS电源 | 实验室大型仪器使用 | UPS电源主机参数： 额定容量/ 功率; 6KVA/4.8KW. 输入; 输入配线; 单相二线+地线. 电压; 176VAC-276VAC. 频率; 46Hz-54Hz. 输出; 电压; 220×(1±1%)VAC. 频率; 与输入市电同步，并且同步范围可调(市电模式). 50×(1±0.1%)Hz(电池模式). 电流峰 值比; 3：1. 波形; 正弦波. 备用时间/分钟 (满载/半载); 由外接电池决定. 电池形式; 电池形式. 电池标称电压; 192VDC或240VDC. 转换时间; 零中断. 超载能力; 105%-130%10min，130%以上1min. 通讯介面; RS-232接口. 操作环境; 温度; 0℃-40℃. 湿度; 20%-90%. 外观尺寸(W×D×H)mm; 260×570×515. 重量(净重)Kg; 35. 蓄电池参数： 产品特点： 免维护（无需加水），极低的自放电率，“固定”电解液和防漏设计，独特配方，深放电恢复性能好，长使用寿命，高可靠性， 优越的安全性能 具体配置： 产品名称; 数 量; 单 位. UPS电源; 1; 台. 蓄电池; 16; 只. 电池柜; 1; 只. 其他：中文仪器说明书，对UPS电源延时时间要求保证不低于1小时。 | 3 |  |
| 4 | COD自动消解回流 | COD | 遵循国家GB 11914-89标准分析方法规范地制定水质化学需氧量COD（Cr）的测定步骤，严格地规定方法的加热消解时间，保证回流加热微沸2小时的消解操作，试剂溶液的配制和加入量都和GB法一致，确保可靠精确的分析结果。 本仪器主要由机身、回流管、风扇、电炉板等4大部分组成，采用微机技术进行定时控制加热电炉板和风扇，可对6个250ml锥形瓶回流装置同时进行加热。 技术特性： - 可以设定消解时间，消解完毕后，仪器自动停止加热，可无人看管。 - 样品消解完毕后，仪器风机继续工作，辅助样品冷却。 - 以风冷取代水冷,节约用电、用水，提高了效率，增强了仪器的安全性。 仪器的化学溶液配制、操作和COD的计算完全遵照GB 11914-89，低于50mg/L的COD水样可通过稀释滴定剂和氧化剂来提高精确度，高于1000mg/L的COD水样，可以通过水样的比例稀释来完成测定。 COD自动消解回流仪技术规格 测量范围：0～1000mg/L, 0～10000mg/L(水样稀释) 测量时间：不大于2小时 测量误差：邻苯二甲酸氢钾标准溶液（500mg/L），相对标准偏不大于5.0% 工业有机废水（500mg/L），相对标准偏不大于8.0% 环境温度：0～40℃ 加热功率：1500W （AC 220V±22V,50HZ） 恒定温度：140℃ ±3℃ 成套性： 6个250ml锥形瓶，1套仪器说明书，1套仪器主机，6个回流管（回流装置）； | 2 |  |
| 注：带“*”为本次招标实质性要求，不能有负偏离。 |  |  |  |  |  |

附表二：评分标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分 值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价55% | 55分 | 以本次最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×55%×100 |  |
| 2 | 技术指标 和配置25% | 25分 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得20分；技术指标和配置高于招标要求并体现出产品的质量和性能更优的，一项加1分，最多加5分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项扣1分，最多扣10分。 |  |
| 3 | 信誉5% | 5分 | 产品获得中国名牌或优质产品称号得1分；制造厂家获得ISO9001质量管理体系认证得1分；制造厂家获得ISO14001环境管理体系认证得1分；提供UL认证得1分；提供CE认证得1分。 |  |
| 4 | 业绩3% | 3分 | 以实验室产品近两年的销售业绩计算，销售金额在400万元（不包含400万元）以下的得1分；400万元-500万元（包含400万元、500万元）得2分，500万元（不包含500万元）以上得3分。 | 以销售合同 为准 |
| 5 | 财务状况3% | 3分 | 以投标人近两年的财务报表进行评价，财务状况良好的得3分；一般的得2分；差的不得分。 | 财务报表应经会计师事务所审计 |
| 6 | 售后服务7% | 7分 | 完全满足招标售后服务要求的得2分；售后服务优于招标要求的，如主动延长三包期限，延长免费上门维修服务期限，加快售后服务响应时间，提供优质本地化服务，提供额外培训及其他提高售后服务条件的每一项加1分，最多累积加5分。 |  |
| 7 | 投标文件的 规范性2% | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |