包件一

超声刀招标技术参数(产品已做进口论证，允许采购进口产品)

- 一、数码超声止血切割刀一台。

*二、能满足开放、腔镜手术和普外、妇产、胸外、泌尿、骨外科等各种手术。

- 三、主机：

*1、主机有自检功能, 且自检时间不超过三秒钟，以适合临床手术需要

2、主机在工作时有功率大小的档位屏幕显示，刀头工作时有声音的提示工作

状况。

3、主机为最新一代数码化设计，功率传递的稳定性提高，可承载更大负荷，保证持续一致切割大块组织而不报警。

- 四、手柄：

*1、手柄内含智能芯片，提供系统诊断功能, 可快速准确找出问题所在，并帮

助用户排除故障。

*2、手柄内含智能芯片，能记载主机使用的历史记录。

3、 手柄可配接带手控装置的转接帽，以用于开腹手术，不仅使操作方便，且

使切割及止血更为精确。

4、所有刀头均使用同一手柄，手控脚控使用同一手柄，安装方便，经济耐用。

- 五、刀头：

*1、刀头的振动频率为55,500HZ， 为目前技术所达能保证最佳的切割与凝血效果(最大可安全处理5mm及以下血管)。

*2、刀头的振动幅度为60—100微米，配合空洞化效应，保证有最佳的切割止血效果。

3、有20种以上的刀头种类，具有5mm,10mm刀头，且可以使用同一个手柄线，适合更多科室术式的选择。

4、  10mm刀头有不同的刀面：锐面、钝面、平面，满足手术中不同组织的凝固与切割的需要。

5、超声剪刀头形状有直线形，也有弯形，除切割止血外,还有分离、抓持组织的功能。

6、 5mm弯形超声剪，在切割及凝血时，可以保证有好的手术视野及最小的创伤。

7、具有一体化手控,切割速度达到4-6秒,使组织损伤最小化.。

*8、具备安全处理5mm及以下血管的能力的刀头。

- 六、脚踏及测试：

1、有两个脚控接口，且有较宽的符合人体工程学的设计的脚踏开关，使医生的使用更方便，更舒适。

2、配有检测换能器手柄及刀头性能好坏的必需工具（测试棒）。

- 七、如果主机发生故障，具备备份机器提供给医院使用，保证医院的正常使用

配套器械及配件要求：

1、主机 :1套；         2、脚踏开关及电缆线:1件；       3、手柄 :2只；

4、刀头：8把，5mm腔镜刀头和5mm开放刀头自行搭配；

5、扭力扳手：1把；       6、台车:1部；          7、测试头： 1把。

注：带*号的参数为必须满足参数。

包件二、

乳腺旋切系统招标参数(一套) (产品已做进口论证，允许采购进口产品)

- 一、技术指标：

1.	工作时功率≥700瓦。

2.	真空负压：25-28inHg，连续负压。

3.	驱动手柄配备X线引导和超声引导下手柄。

4.	驱动手柄内置前灯。

5.	★活检针为三凹面刀尖设计，具有三种型号可选。

6.	控制主机液晶屏实时控制和显示切割工作状态。

7.	具有全自动或手动切割功能。

8.	★旋切刀口可选择半开的手术模式，切除病灶长度为整个刀槽1/2的组织，适用于微小病灶及贴近皮肤组织的切割。

9.	具有4种以上角度全自动旋转切割功能。

10.	封闭式或开放式的活检系统。

11.	★具有常规乳腺组织和致密乳腺组织两种切割模式，以适应不同密度的组织情况。

12.	具有术中注射麻醉剂功能。

13.	在切割过程中可自动进行真空抽吸。

14.	具有单独的抽真空功能，用来在术腔中有多余液体时单独进行真空抽吸。

- 二、配置：

1、控制主机1台；    	2、真空抽吸主机1台；	     3、驱动手柄1个；

4、配套推车1台；    	5、真空桶及管路系统1套；	  6、穿刺探针10个；

7、脚踏控制器1个。

注：带*号的参数为必须满足参数。

售后服务

1、在四川设有办事处或售后服务机构，提供售后服务机构、人员、证明材料，和联系方式。

2、投标设备保修期为≥12个月，终身维护，从设备安装调试验收合格之日起算起。

3、设备安装时供应商必须向采购方提供配套技术资料（含中文使用说明书、维护手册等）。

4、供应商必须为采购方的技术操作人员进行设备维修基本知识，保养、使用等技术进行培训，直到采购方的技术操作人员能独立操作使用设备。并协助医院在该项技术业务提升有完善计划。

5、如设备发生故障，供应商在接到采购方通知后8小时内派专业技术人员到达现场进行维修，并提供免费服务。

6、提供所投标产品易损件、消耗品清单及供货价。

7、付款方式：投标设备安装验收合格后首付60%，设备运行六个月后无故障付30%，设备运行满一年后且无质量问题付清10%余款。

8、到货时间：自合同签订起50日内安装到市中心医院。

9、进口产品安装时必须提供海关报关单

10、投标文件提供彩页资料

评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 35% | 35 | 以本次最低投标价为评标基准价，投标价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×35%.投标供应商及投标产品按照财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定和符合广元市财政局、广元市经济和信息化委员会《关于政府采购促进我市中小工业企业发展的意见》（广财采【2012】23号）规定享受价格折扣的，其“投标报价”为折扣后的价格。 |
| 2 | 技术指标和配置45% | 45 | 完全符合招标文件要求的得40分，非带*号项技术指标及配置有负偏离的每项扣2分,直至该项分值扣完为止。优于招标条款每项加1分最多加5分。 |
| 3 | 信誉2% | 2 | - 投标产品制造商获得质量管理体系ISO9001、ISO13485认证的每项得0.5分 - 投标产品获得CE、FDA等认证的每项得0.5分。 |
| 4 | 财务状况2% | 2 | 投标人近两年的财务报表（以会计事务所审计报告、报表）进行评价，财务状况好的得2分、差的得1分。 |
| 5 | 业绩6% | 6 | 类似业绩近三年销售最多得6分，第二名得4分。第三名的得2分。 |
| 6 | 售后服务8% | 8 | 1、完全满足要求并有完善的售后服务计划、维修响应时间、培训计划等进行综合分析比较评分：优得6分；一般得3分。 2、售后服务高于招标文件要求的一项加0.2，最多加2分 |
| 7 | 投标文件的规范性2% | 2 | 投标文件制作规范，没有偏差情形的得2分有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |

(注：包件一、包件二共用一个评分标准)